Nr sprawy MCMGwŁ/ZP-13/2017

Załącznik nr 7

Producent:

Model:

Kraj pochodzenia:

Sprzęt fabrycznie nowy, nieużywany, rok produkcji 2017

| Lp | Parametr | Wymagania graniczne | Parametr oferowany (wypełnia Wykonawca) |
| --- | --- | --- | --- |
| KONSTRUKCJA |  |  |  |
| 1 | Stacjonarny aparat ultrasonograficzny z kolorowym Dopplerem. | TAK podać |  |
| 2 | Urządzenie fabrycznie nowe, nierekondycjonowane, rok produkcji nie wcześniejszy niż 2017. | TAK |  |
| 3 | Aparat w najnowszej wersji oprogramowania i platformy sprzętowej wprowadzonej nie wcześniej niż w 2016r. | TAK |  |
| 4 | Zasilanie sieciowe 220-230V. Aparat wyposażony we wbudowaną baterię lub zewnętrzny UPS umożliwiające przeprowadzenie badania trwającego min. 20 minut bez zasilania sieciowego. | Do wyboru (podać) Aparat z baterią 5 pkt. Aparat z UPS 0 pkt |  |
| 5 | Monitor LCD, przekątna monitora min . 17" | TAK podać |  |
| 6 | Ilość przetwarzanych kanałów > 160000 | TAK podać |  |
| 7 | Dynamika systemu >250 dB | TAK podać |  |
| 8 | Zakres głębokości obrazowania w zakresie nie mniejszym niż od 2 do 35cm | TAK podać |  |
| 9 | Trzy równorzędne aktywne gniazda dla głowic obrazowych | TAK |  |
| Głowice ultrasonograficzne |  |  |  |
| 10 | Głowica conweksowa typu 2D Częstotliwość pracy głowicy w zakresie 2 do 5 MHz Kąt widzenia - min. 80° Ilość elementów fizycznych elementów piezoelektrycznych - min.128 Zakres penetracji min. 35cm | TAK podać |  |
| 11 | Głowica endowaginalna typu 2D Częstotliwość pracy głowicy w zakresie 3 do 9 MHz Ilość fizycznych elementów piezoelektrycznych - min. 190 Promień krzywizny główki max 10 mm. Kąt widzenia - min. 180° | TAK podać |  |
| 12 | Głowica liniowa szerokopasmowa typu 2D. Zakres częstotliwości pracy w zakresie min. 4-12 MHz, min. 190 fizycznych elementów, szerokość pola skanowania max 40 mm. | TAK podać |  |
| Obrazowanie |  |  |  |
| 13 | Tryby pracy aparatu: 2-D z maksymalną częstotliwością odświeżania (Frame Rate) min. 600 Hz Funkcja CINE z możliwością zapamiętywania min.4000 obrazów. Obrazowanie harmoniczne na wszystkich zaoferowanych głowicach, M-mode, Kolor M-mode, Doppler kolorowy, Power doppler Regulacja uchylności (Steer) wiązki min. 20 ° w prawo i min. 20 ° w lewo Doppler PWD o regulacji szerokości bramki w minimalnym zakresie 1-15 mm Duplex (2D/PWD) Triplex (2 D/P WD/CD) Obrazowanie trapezowe | TAK podać |  |
| 14 | Obrazowanie w skrzyżowanych ultradźwiękach min. 7 kątów, tzw. krzyżowe dostępne na wszystkich zaoferowanych głowicach współpracujących na żywo z trybami color doppler, power doppler, z oprogramowaniem do redukcji szumów ultrasonograficznych - wygładzania obrazów. | TAK podać |  |
| 15 | Oprogramowanie do wygładzenia oraz wykontrastowania obrazu i uzyskania obrazu zbliżonego do obrazów MR (np. Sono MR) współpracujące na żywo z trybami color doppler, power doppler, skrzyżowanymi ultradźwiękami, w obrazowaniu trapezowym. Funkcja dostępna na żywo, na obrazach zatrzymanych, pętlach obrazowych i obrazów z archiwum. | TAK podać |  |
| 16 | Automatyczna optymalizacja parametrów obrazu 2D do aktualnie badanego obszaru przy pomocy jednego klawisza. Automatyczna optymalizacja obrazu PW przy pomocy jednego klawisza (min. automatyczne dopasowanie linii bazowej oraz skali). | TAK |  |
| 17 | Tryb Dual Live - tzw. jednoczesne wyświetlanie na ekranie dwóch obrazów w czasie rzeczywistym, typu B+B/CD | TAK |  |
| 18 | Powiększenie obrazu na żywo, obrazu zamrożonego min. x 8. Powiększenie zoom wysokiej rozdzielczości x 20 | TAK podać |  |
| Funkcje i oprogramowanie |  |  |  |
| 19 | Pakiety obliczeniowe/raporty do badań jamy brzusznej | TAK podać |  |
| 20 | Pakiety obliczeniowe/raporty do badań małych narządów | TAK podać |  |
| 21 | Pakiety obliczeniowe/raporty do badań naczyniowych | TAK podać |  |
| 22 | Pakiety obliczeniowe/raporty do badań ginekologicznych z wbudowanym algorytmem ułatwiającym ocenę ryzyka występowania zmian nowotworowych u pacjentek ginekologicznych według zaleceń norm towarzystwa IOTA. | Do wyboru ( podać) Pakiety obliczeniowe 5pkt Brak pakietów obliczeniowych 0pkt |  |
| 23 | Pakiety obliczeniowe/raporty do badań położniczych wraz z automatyczną detekcją i pomiarami biometrycznmi BPD,HC,AC,FL,HL | Do wyboru (podać) Pakiety obliczeniowe 5pkt Brak pakietów obliczeniowych 0pkt |  |
| 24 | Pełny pakiet kalkulacji położniczych, krzywe wzrostu płodu na siatkach centylowych, wykresy przepływów mózgowych i pępowinowych | TAK podać |  |
| 25 | Automatyczne obrysowanie i wyznaczanie parametrów (min. RI, PI, S/D) widma dopplerowskiego w czasie rzeczywistym na ruchomym spektrum. | TAK podać |  |
| 26 | Automatyczne (jednym naciśnięciem klawisza) wyznaczanie parametrów (min. RI, PI, S/D,HR) widma dopplerowskiego na zamrożonym spektrum | TAK podać |  |
| 27 | Możliwość wprowadzenia własnych gotowych edytowalnych opisów i komentarzy do raportu jako tzw. template. Możliwość dołączania obrazów do raportu. | TAK podać |  |
| 28 | Wewnętrzny dysk twardy aparatu przeznaczony do archiwizacji badań o min. 400 GB pojemności | TAK podać |  |
| 29 | Możliwość wykonania funkcji przetwarzania obrazów zatrzymanych i pętli obrazowych oraz obrazów i pętli zarchiwizowanych w prezentacji B - minimum: • Regulacja wzmocnienie 2D gain • Powiększenie obrazu • Mapy szarości • Koloryzacja • Regulacja funkcji wygładzania obrazu • Zakres dynamiki obrazu PW-Mode • Przesuniecie linii bazowej • Korekcja kąta w Dopplerze pulsacyjnym w zakresie min. 80° w prawo i min. 80° w lewo • Automatyczne kalkulacje • Modyfikacja obliczeń • Czułość obrysu spektrum dopplerowskiego Color Flow Mode • Przesunięcie Linii bazowej Mapy koloru | TAK podać |  |
| 30 | Możliwość archiwizacji sekwencji ruchomych (z pamięci CINE i w czasie badania - w czasie rzeczywistym) i statycznych na dysku aparatu. | TAK |  |
| 31 | Aktywne gniazdo USB do archiwizacji obrazów na dyskach typu PEN DRIVE, zewnętrznych dyskach twardych z przodu aparatu. min.2 | TAK |  |
| 32 | Gniazdo na dodatkowy monitor w standardzie HDMI | TAK |  |
| 33 | Wideoprinter czarno-biały małego formatu z możliwością lokalnej regulacji jasności i kontrastu | TAK |  |
| 34 | Oprogramowanie i gniazdo sieciowe do komunikacji w systemie DICOM | TAK |  |
| Możliwości rozbudowy |  |  |  |
| 35 | Możliwość rozbudowy aparatu o głowicę wolumetryczną conwex 3/4D pasmo pracy w zakresie min. 2-5 MHz. Kąt pola skanowania min. 90 stopni. | Do wyboru (podać) Możliwość rozbudowy 5 pkt. Brak możliwości rozbudowy 0 pkt. |  |
| 36 | Możliwość rozbudowy aparatu o głowicę endowaginalną wolumetryczną 3/4D pasmo pracy w zakresie min. 5-9 MHz, kąt widzenia min. 180 stopni. | Do wyboru (podać) Możliwość rozbudowy 2,5 pkt. Brak możliwości rozbudowy 0 pkt. |  |
| 37 | Możliwość rozbudowy aparatu o obrazowanie 3D w czasie rzeczywistym (tzw. 4D) z maksymalną prędkością min. 40 objętości na sekundę. Funkcja 4D z automatyczną detekcją płynu i korektą bramki skanującej. | Do wyboru (podać) Możliwość rozbudowy 2,5 pkt. Brak możliwości rozbudowy 0 pkt |  |
| 38 | Możliwość rozbudowy o oprogramowanie na zewnętrzny komputer pozwalający na obróbkę obrazów wolumetrycznych 3D umożliwiający uzyskanie obrazowania tzw. tomograficznego, możliwość pomiarów wolumetrycznych rzeczywistych wymiarów i objętości z obrazów wolumetrycznych, możliwość automatycznej detekcji pęcherzyków jajnika i automatyczne dokonywanie pomiarów tj, objętości i wymiary. Oprogramowanie do kalkulacji pomiarów z 2D tj. HC, AC, FL, NT, BPD oraz oceny ryzyka trysomii 13/18/21, akredytowane prze FMF | Do wyboru (podać) Możliwość rozbudowy 5 pkt. Brak możliwości rozbudowy 0 pkt. |  |
| 39 | Aparat wyposażony w moduł umożliwiający zdalne serwisowanie aparatu przez sieć internetową przy pomocy wykwalikowanych inżynierów serwisowych. Moduł umożliwiający zdalną diagnostykę aparatu, przeładowanie oprogramowania, możliwość zdalnej korekty parametrów obrazowania. | Do wyboru (podać) Wyposażony w moduł 5 pkt. Brak wyposażenia w moduł 0 pkt. |  |
| 40 | Gwarancja producenta obejmująca cały aparat z głowicami /min. 36 miesięcy, max. 42 miesiące / | Tak podać liczbę miesięcy Gwarancja 42m-ce 5 pkt Gwarancja 36m-cy 0 pkt |  |
| 41 | Okres gwarancji obejmuje bezpłatne przeglądy wg wskazań producenta nie rzadziej niż 1 w roku potwierdzone w paszporcie technicznym | TAK |  |
| 42 | Szkolenie personelu ( dostosowanie się do godzin pracy personelu) | TAK |  |
| 43 | Certyfikat CE, deklaracja zgodności, paszport techniczny przy dostawie. | TAK |  |
| 44 | Gwarantowana dostępność części zamiennych 10 lat | TAK |  |
| 45 | Instrukcja obsługi w języku polskim | TAK |  |
| 46 | Aparat nowy, nieużywany | TAK |  |
| 47 | Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny prowadzony przez Oferenta | TAK |  |

| ……………………………………………………. |  |
| --- | --- |
| Podpis i pieczęć Wykonawcy lub osoby |  |
| upoważnionej do składania oświadczeń woli |  |
| …………………….dnia ................. 201….r |  |